“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора по техническим

вопросам - главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_______________________ И.В. Поляков

“_______” ___________________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройства проверки простых средств релейной защиты. Лот № 310В

- Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» производит закупку приборной продукции для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

1.2. Закупка производится на основании скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» 2013 года под потребность 2014 года.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамбовэнерго | Авто/жд | г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149 | 60 | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Устройство проверки простых защит предназначено для проверки и настройки электромеханических и электронных реле, требующих для выполнения указанных работ только подачи регулируемого тока или напряжения.

Устройство проверки простых средств релейной защиты должно иметь два выхода формирования переменного тока и выход формирования переменного или выпрямленного напряжения, которые гальванически развязаны от питающей сети

Устройство проверки простых средств релейной защиты должно обеспечивать выполнение следующих функций:

– выдачу регулируемого переменного напряжения или тока;

– выдачу регулируемого постоянного напряжения;

– измерение и отображение значений формируемых величин;

– определение напряжения (тока) срабатывания (возврата) реле и других устройств переменного и постоянного напряжения (тока);

– снятие вольтамперных характеристик трансформаторов тока;

– определение времени срабатывания (возврата) или времени замкнутого состояния временно замыкающего контакта;

– организацию измерения временных характеристик в циклическом режиме с накоплением информации в памяти устройства, вычислением средних значений измеряемых величин и разброса измеренных значений;

– накопление, хранение и передачу результатов измерения по последовательному каналу связи;

– измерять параметры внешних сигналов: значения переменного тока и напряжения, значение угла сдвига фаз между током и напряжением, частоту синусоидального сигнала.

– автоматическая проверка исправности основных узлов при включения питания устройства.

  - Технические параметры устройства должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования переменного напряжения, В | 0 -300 |
| Диапазон регулирования постоянного напряжения, В | 0-280 |
| Диапазон регулирования переменного тока, А | 0 - 200 |
| Диапазоны измерения времени срабатывания и возврата, с | 0,001 – 99999 |
| Предел допускаемой приведенной основной погрешности измерения переменного и выпрямленного тока и напряжения во всех диапазонах при частоте сети 50±0,5 Гц, не хуже, % | 1,5% |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения времени во всех диапазонах, не хуже, % | 1% |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Питание | Сеть переменного тока напряжением 220 В |
| Предельная выходная мощность, ВА, не более | 1400 |
| Максимальная потребляемая устройством мощность по цепям питания не превышает, ВА | 2200 |
| Масса, кг, не более | 27 |
| Наработка на отказ, час, не менее | 10000 |
| Электрическое сопротивление изоляции между гальванически развязанными цепями и корпусом, МОм, не менее | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С, не менее | от - 10 до + 45 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- оборудование должно быть новым и ранее не использованным;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ОАО «Россети»:

- ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109, сайт в Интернет http://www.niic-mrsk.ru;

- ОАО «НТЦ электроэнергетики» (совместная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»).

  - Оборудование должно соответствовать требованиям  стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 26567-85 "Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы электрических испытаний".

- ГОСТ 28167-89 "Преобразователи переменного напряжения полупроводниковые Общие технические требования ".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующее свидетельство об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок, прошедший с момента первичной/заводской поверки, не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки каждого прибора:

- Прибор в комплекте;

- Документация;

- Паспорт.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.9. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- свидетельство о первичной/заводской поверке клеймо поверителя в паспорте;

- ведомость ЗИП;

- гарантийный талон.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

Начальник службы релейной защиты,

автоматики, измерений и метрологии

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»				А.В. Евсеев

Согласовано:

Начальник отдела метрологии и качества

электроэнергии – Главный метролог филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                                    В.В. Фролов