УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора по техническим

вопросам-главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»

______________________ И.В. Поляков

“______” ___________________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку цифрового микроомметра (лот 310 В)

- Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» производит закупку цифрового микроомметра в количестве двух (2шт) штук.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок филиала ОАО «МРСК Центра»-« Тамбовэнерго» на 2014 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра»-« Тамбовэнерго» | авто, ж/д | г. Тамбов ул Авиционная 149 (Центральный склад) | 45 | 2 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные измерителей для измерения переходного сопротивления контактных соединений коммутационных аппаратов и должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых сопротивлений Rх, мкОм | 0 - 20000 |
| Время установления рабочего режима, не более | 4 с |
| Время измерения, не более | 9 с |
| Потребляемая мощность в режиме заряда аккумулятора, не более | 20 Вт |
| Емкости аккумулятора, не менее | 100 замеров |
| Рабочий ток через измеряемое сопротивление | до 50А |
| Температурный диапазон эксплуатации, ºС | от -20 до +45 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ОАО «Россети»:

- ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109.

- ОАО «НТЦ электроэнергетики».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия"

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверке.

  - На момент закупки давность поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки:

Измерительный блок

Руководство по эксплуатации

Формуляр прибора

Кабель измерительный Кабель измерительный с объединенными токовыми и потенциальными проводами и двумя зажимами

Сетевой кабель

Шунт

Предохранители (2шт.)

Сумка для переноски прибора

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.8. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

4.9. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ по гарантийному обслуживанию поставляемого оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ (на каждый прибор)

- руководство по эксплуатации;

- методики измерений;

- методика поверки

- горантийный талон

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

12. Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

Начальник СПС УВС                                                                                            В.В. Беляев

Согласовано:

Начальник ОМ и КЭ  – Главный метролог

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                   В.В. Фролов