«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИСКАТЕЛЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ (СВЯЗИ) ИП-02 (ПЗ)м

И ГЕНЕРАТОРОВ ГИП-01-2мэ»

- НАЗНАЧЕНИЕ ИСКАТЕЛЯ ИП–02(ПЗ)м

1.1. Искатель повреждений ИП-02(ПЗ)м предназначен для применения в условиях умеренных промышленных помех на подземных линиях передачи, выполненных кабелями с металлической и неметаллической оболочкой (НМО), а также в домовой распределительной телефонной и радиотрансляционной сети (ДРТРС) технически обученным персоналом, пригодным для вышеупомянутых работ по медицинским показаниям (не имеющим  потери слуха).

Искателем ИП-02 (ПЗ)м можно отыскивать:

бесконтактно и полуконтактно с помощью катушки поисковой (КП), выносных штыря контактного сигнального (ШК), штыря контактного земляного (ШЗ), катушки селекции кабеля и поиска мест короткого замыкания (КС), а также антенны штыревой (АШ);

- трассу подземного кабеля и скрытой проводки ДРТРС;

- место понижения сопротивления изоляции жил (оболочки) кабеля относительно  земли…………………………………………………………….не менее 200 кОм.

- место обрыва  (полуобрыва) одной или двух жил кабеля (проводки ДРТРС);

- место короткого замыкания в жилах кабеля с НМО (проводки ДРТРС);

- глубину залегания подземного кабеля;

- кабель в пучке канализации или траншее;

- токонесущую пару (жилу) в многопарном кабеле;

- провода (кроссировки) в кроссах, шкафах и т.п.

контактно с помощью выносных штырей сигнального и земляного:

- место понижения сопротивления изоляции жил (оболочки) кабеля более 300 кОм;

- место обрыва (полуобрыва) одной или двух жил кабеля.

1.2. Искатель ИП-02 (ПЗ)м может быть использован для поиска трассы прокладки и обрывов оболочек волоконно-оптических кабелей, металлических тросов, обесточенных силовых кабелей, кабелей управления, водопровода, газопровода и других металлических продуктопроводов, а также для работы на воздушных линиях связи.

При работе с волоконно-оптическим кабелем надо учитывать ненормируемое активное сопротивление его брони, которое практически составляет в среднем по всем маркам кабеля  от 1 до 2,5 Ом на 1 км. Этот параметр необходимо сопоставлять с выходными характеристиками генератора, чтобы предупредить его перегрузку.

Практика эксплуатации искателя на междугородних линиях связи по поиску трассы волоконно-оптического кабеля показала его хорошую работу на 36 и более км. При этом надо не забывать снимать «земляные» перемычки на КИПах на протяжении всей испытуемой линии.

1.3. Искатель ИП-02 (ПЗ)м должен работать совместно с генераторами ГИП-01м (2м, 2мэ) или с другими генераторами синусоидальных сигналов с аналогичными параметрами на частоте 1024 Гц с выходной мощностью не менее 2 Вт.

1.4. Искатель предназначен для работы при температуре окружающей среды от -15 до +40°С и относительной влажности 95±3%, при температуре +20±5°С. Работа искателя при –20°С и ниже также возможна, при этом технические характеристики искателя не нормируются, срок эксплуатации элементов питания уменьшается

1.5. Питание искателя может, осуществляется от трех элементов А-316 («УРАН-М»), а также от импортных аналогов типоразмера АА (LR6 по международной классификации). Выключение питания искателя происходит автоматически при отсоединении разъема головных телефонов (ТЛФ).

1.6. В искателе ИП-02 (ПЗ)м применена звуковая индикация посредством высокоомных головных электромагнитных телефонов ТОН-2м, ТА-56 (Rа=1600 Ом х 2).

2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКАТЕЛЯ ИП-02(ПЗ)м

Принципиальное отличие нового искателя ИП-02 (ПЗ)м по сравнению с предыдущей разработкой (ИП-01), а также устаревшим ИП-7 – это достаточная помехозащищенность и узкая полоса пропускания полезного сигнала, позволяющие работать с искателем в электромагнитных полях (под ЛЭП, вблизи силовых подстанций и кабельных линий промышленной частоты 50 Гц). Высокие коэффициент усиления (50000), избирательность и входное сопротивление, а также металлические контактные штыри сигнальный и земляной позволяют находить бесконтактно:

а) трассу подземного кабеля катушкой поисковой на высоте от земли около метра, т.е. на уровне бедра оператора, с помощью плечевого ремня «наперевес»;

б) места повреждения изоляции свыше 200 кОм «на штыри (штырь) в воздухе», а втыкая их в землю – более 300 кОм, а также с помощью выносных датчиков бесконтактно определить из множества один искомый кабель в канализации, токонесущую пару в многопарном кабеле, трассу скрытой проводки и место ее повреждения.

Отличают ИП-2 (ПЗ)м также малые габариты (0,5м), масса (0,6кг), повышенная прочность корпусных деталей и достаточная герметичность. Конструкция разъемов головных телефонов, ШК и других датчиков исключает их самопроизвольное разъединение (выпадение) во время работы в неблагоприятных условиях.

Ремонтопригодность ИП-02 (ПЗ)м позволяет расчленять два основных блока искателя без применения пайки, вся конструкция искателя разборная.

Наличие накидных гаек и фиксация заглушек катушки поисковой (индуктивного датчика) исключают прокручивание блока самой катушки и, как следствие, обрыв проводов, что имело место в искателе ИП-01 при его ремонте.

По принципу схемотехнического построения ИП-02(ПЗ)м относится к искателям прямого усиления, то есть без частотного или иного преобразования усиливаемого сигнала. Электрическая схема ИП-02 (ПЗ)м реализована на одной интегральной микросхеме, содержащей четыре операционных усилителя, и других радиоэлектронных элементах широкого применения, расположенных на односторонней печатной плате Блока управления и коммутации (БУК).

Для облегчения ремонта БУК, в случае необходимости,  электрический монтаж его печатной платы выполнен традиционным методом, без применения поверхностного монтажа (чипов и т.п.).

Передняя панель искателя ИП-02 (ПЗ)м вместо пластмассовой, легко разрушаемой от ударов, холода и солнечных лучей заменена на более прочную, металлическую, выполняющую также функцию экрана от электромагнитных наводок (помех).

Маркировка (поясняющие надписи на передней панели искателя) выполнена контрастными нестираемыми во время эксплуатации буквами и знаками, методом гравировки.

Отличительностью особенностью искателя ИП-02(ПЗ)м по сравнению с его аналогами является простота и надежность в эксплуатации, т.к. в его конструкции отсутствуют хрупкие детали и резко выступающие элементы (короба). Вся «электроника» и элементы питания спрятаны внутри несущей алюминиевой трубы диаметром 30 мм длиной 0,4 м, окрашенной твердым полимерным покрытием ярко-красного цвета для лучшего поиска в полевых условиях. Для управления и коммутации в искателе используется 4 элемента: микротумблер переключения режимов «катушка поисковая» -«штырь контактный» (выносные датчики), ручка регулятора громкости (усиления), два фиксируемых соединителей (разъема) для подключения выносных датчиков и головных телефонов.

Искатель повреждений ИП-02 (ПЗ)м разработки  2009 г. отличается от его предшественника искателя ИП-02 (ПЗ) разработки 2006 г. четырьмя новшествами:

1) использованием в нем элементов питания широкого применения А-316 (типоразмера АА) вместо малораспространенных А-332 «R10», что позволяет применять в нем алкалиновые элементы питания «LR6» по стандарту МЭК с  более широким диапазоном рабочих температур, с малым саморазрядом, срок эксплуатации которых практически равен их гарантийному сроку хранения (от 2-х до 5 лет);

2) заменой быстроизнашивающегося резьбового отечественного разъёма типа 2РМ14 (ОНЦ-РГ-09-4/14), соединяющего головные телефоны с искателем, на быстросъёмный (байонетный, без резьбы) разъём импортного производства типа FQ-14-4, аналогичный замковому соединению рукавов пожарных шлангов.

3) уменьшением длины (высоты) искателя с 1 до 0,5 м, что позволило применить нагрудный вариант его эксплуатации. Рекомендуемое положение искателя: рабочее  – у пояса оператора на плечевом ремне «наперевес» (режим «свободные руки»), нерабочее – в транспортном чехле;

4) комплектованием искателя вторым контактным штырём (земляным), позволяющим предохранить сам искатель от ударов (разлома ферритового стержня поисковой катушки).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКАТЕЛЯ ИП-02(ПЗ)м

  - Рабочая (резонансная) частота  искателя (РЧИ)…………………....1024±2 Гц.

  - Коэффициент усиления искателя (Кu) по электрическому напряжению в номинальных условиях измерения (НУИ) на РЧИ, не менее……..…………50000 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь и далее под НУИ понимается:

а) нормальные климатические условия (НКУ): температура окружающей среды +20±5°С, влажность воздуха 65±15%, атмосферное давление 750±30 мм. рт. ст.;

б) номинальное напряжение питания (ННП), равное…………………….. 4,5±0,1 В.

3.3. Номинальное выходное напряжение (НВН) на РЧИ в НУИ, не менее 500мВ.

  - Чувствительность со входа «Штырь контактный» («ШК»), не хуже...10мкВ.

  - Коэффициент гармоник сигнала при ННП и НВН на РЧИ, не более…...10%.

  - Уровень собственных шумов  при открытом входе «ШК», не более…45мВ.

  - Глубина регулировки громкости (усиления), не менее…...……………30 дБ.

  - Модуль полного входного сопротивления при НУИ, не менее    80кОм-20%.

3.9. Ослабление сигнала 50 Гц по сравнению с сигналом РЧИ, не менее….20 дБ.

3.10. Полоса пропускания искателя на уровне 0,7 (-3 дБ),

а) по электрическому напряжению (со входа «ШК»), не более………..100 Гц;

б) по напряженности поля (на катушку поисковую), не более ..………..50 Гц.

3.11. Ток, потребляемый искателем в НУИ и НВН, не более 3 мА, тип.знач. 2,5мА.

3.12. Усилитель искателя не должен самовозбуждаться в НУИ при открытом входе «ШК» и максимальном уровне усиления.

3.13. Реальная полоса захвата трассы КП а) по максимуму сигнала ± 40-50см

б) по минимуму сигнала ±15-20 см.

3.14. Точность определения трассы и глубины залегания кабеля, не хуже..10 см.

3.15. Питание искателя – от трех элементов АА  LR6, напряжением     4,5±0,1 В.

3.16. Время безотказной непрерывной работы от одного комплекта свежеизготовленных батарей при средней громкости, циклами по 4 ч. в сутки 4 раза в неделю, не менее: а) при использовании элементов «УРАН-М» -   ………………………..1,5 года.

б)  при использовании алкалиновых элементов АА LR6 АМЗ Ultra «Спутник»-3года.

3.17. Средний срок службы искателя не менее ……………………………8 лет.

3.18. Наработка на отказ собственно искателя, не менее……………...….10000 ч.

3.19. Данные о габаритных размерах,  массе искателя и его составных частях сведены в таблицу 3.1. и не должны быть хуже указанных в ней.

Таблица 3.1.

| № | Наименование составной части (комплектующего изделия) | Высота мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Искатель ИП-02 (ПЗ)м с тремя элементами питания | 500 | 160 | 60 | 0,6 |
| 2 | Телефоны головные «Тон-2м» | 200 | 160 | 80 | 0,3 |
| 3 | Штырь контактный сигнальный | 1010-1200 | 60 | 25 | 0,5 |
| 4 | Штырь контактный земляной | 1010-1200 | 60 | 25 | 0,5 |
| 5 | Катушка селекции кабеля и поиска мест короткого замыкания (ПКЗ) | 65 | 50 | 50 | 0,3 |
| 6 | Антенна штыревая | 110 | 16 | 16 | 0,1 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры изделий указаны без учета соединительных шнуров.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИСКАТЕЛЯ ИП-02 (ПЗ)м

4.1. Искатель может комплектоваться согласно таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № | Наименование | Сокр. (цена, руб.) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственно искатель | ИП-02(ПЗ)м | 1 | Без элементов питания |
| 2 | Головные телефоны ТОН-2м | ТЛФ | 1 | Ra=3,2кОм, с разъемом |
| 3 | Руководство по эксплуатации | РЭ | 1 | Брошюра 39 стр. фор. А5 |
| 4 | Штырь контактный сигнальный | ШК (600) | 1 | Шнур 0,8-1м с разъемом |
| 5 | Штырь контактный земляной | ШЗ (400) | 1 | Шнур 0,8-1м с клеммой |
| 6 | Катушка селекции кабеля и ПКЗ | КС (400) | 1 | Шнур ≥ 1м с разъемом |
| 7 | Антенна штыревая | АШ (300) | 1 | Шнур ≥ 1м с разъемом |
| 8 | Ремень плечевой | Р (200) | 1 | Ремень 1,2 м, две пряжки и два карабина, 0,1 кг макс |
| 9 | Чехол транспортный | Ч (400) | 1 | 50х16х10 см, 0,2 кг макс |

ПРИМЕЧАНИЕ. Элементами питания искатель не комплектуется ввиду ограниченного срока их хранения. В особых случаях при заказе элементы питания могут быть поставлены,  что должно быть отражено  в договоре на поставку.

Гарантии изготовителя искателя на элементы питания не распространяются ввиду невозможности объективного контроля изготовителем условий и режимов их эксплуатации.

Рис.4.1. Комплект  поставки искателя

и его конструкция

Штыри контактные (сигнальный и земляной), чехол транспортный  не показаны.

- корпус-штанга

- элементный отсек

- передняя панель

- вилка байонетного разъема для подключения головных телефонов

- ручка регулятора громкости

- микротумблер переключателя режимов работы (ПРР)

- гнездо высокочастотного байанетного разъема для подключения выносных датчиков (ШК, КС, АШ)

- клемма-зажим «КОРПУС»

- крышка элементного отсека

10,17 - кольца для крепления ремня

11 - тройник катушки поисковой

12, 13 – заглушки катушки поисковой

14,15,16 – накидные гайки

18 – пылезащитная заглушка

19 – ремень плечевой с карабинами

Где:

ИП-02(ПЗ)м – собственно искатель;

ТЛФ – телефоны головные ТОН-2м с регулятором громкости, губчатыми амортизаторами и импортным байонетным разъемом FQ-14-4(аналог 2РМ-ОНЦ);

РЭ – руководство по эксплуатации;

ШК – штырь контактный цельнометаллический с экранированным или коаксиальным шнуром и разъемом СР-50 (BNC);

ШЗ – штырь контактный цельнометаллический с монтажным соединительным проводом с клеммой Ф6мм;

КС – катушка для бесконтактной селекции кабеля в пучке и поиска мест короткого замыкания в кабеле и скрытой проводке со шнуром и разъемом СР-50 (BNC);

АШ – антенна штыревая для бесконтактного поиска кабеля в пучке, токонесущей пары (жилы) в кабеле, проводов (кроссировок) в кроссах, шкафах и т.п., а также трассы скрытой проводки в помещениях с экранированным или коаксиальным шнуром и разъемом СР-50 (BNC).

4.3. При заказе одного из вариантов искателя к номеру варианта поставки может быть добавлена буква «Р», обозначающая комплектацию ИП-02(ПЗ)м съемным на карабинах регулируемым по длине плечевым ремнем для переноса искателя в чехле и без него в рабочем и нерабочем положениях (цена 200 руб.), а также буква «Ч» в случае поставки чехла транспортного (цена 400 руб.).

Пример записи при заказе:

Искатель повреждений ИП-02(ПЗ)м – вариант поставки 6РЧ (входят: собственно искатель, головные телефоны, руководство по эксплуатации, штырь контактный сигнальный, штырь контактный земляной, катушка селекции кабеля и поиска короткого замыкания, ремень плечевой и чехол транспортный).

- НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ГИП-01-2мэ

5.1. ГИП-01-2мэ (экономичный)  предназначен для подачи в кабели передачи (связи) и металлические трубопроводы синусоидальных сигналов частотой 1024 Гц при определении трассы подземного кабеля, глубины его залегания, мест повреждения для совместной работы с искателями повреждений ИП-01, ИП-02(ПЗ) и ИП-02(ПЗ)м.

Примечание. Допускается работа ГИП-01-2мэ с другими искателями повреждений    с рабочими частотами, близкими к частоте 1024 Гц, и с прочими аналогичными параметрами вышеупомянутых искателей (за исключением ИП-8, ИПРЛ-2 и т.п., работающими на частоте 1071 Гц).

5.2. Собственно генератор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе под легким укрытием в интервале температур окружающего воздуха от -15ºС до +40ºС и относительной влажности до 90% при температуре окружающего воздуха +25ºС. Сетевой блок питания (БПС), он же зарядное устройство, должен эксплуатироваться в помещениях при температуре от +5 до +40 ºС, при относительной влажности воздуха до 40%.

Работа генератора при -20 ºС и ниже также возможна, при снижении выходных характеристик и времени работы от аккумуляторной батареи (АБ).

5.3. Бесперебойное электропитание генератора может осуществляться в одном из вариантов:

1) от встроенного источника постоянного тока – батарейного отсека (БО), находящегося в составе корпуса генератора,  укомплектованного кислотной гелевой аккумуляторной батарей номинальным напряжением 12-13,8 В, емкостью 2,0-2,3 А/ч.

2) от комплектуемого выносного БПС (имеющего электронную защиту от короткого замыкания на выходе) стабилизированным постоянным напряжением 14,1 В, рассчитанным на номинальный выходной ток не менее 0,8 А.

3) от параллельно включенных БПС и БО с диодной развязкой, обеспечивающей бесперебойное питание генератора при отключении одного из них.

4) от внешнего источника постоянного тока напряжением 12-14,1В (например, автомобильной аккумуляторной батареи и т.п.).

5.4. Генератор может работать в двух режимах:

1) непрерывного синусоидального сигнала - кнопка переключателя «РЕЖИМ РАБОТЫ» (ПРР) находится в нажатом положении (см. конструкцию генератора стр.10).

2) в режиме амплитудной модуляции (манипуляции выходного сигнала прямоугольными симметричными импульсами «меандр») с отсутствием остаточного напряжения в паузе в двух подрежимах частотами 1 или 2 Гц – кнопка ПРР находится в отжатом положении.

5.5. Принцип формирования стабильной частоты 1024 Гц в ГИП-01-2мэ обеспечивается цифровым способом при помощи «часовой» КМОП интегральной микросхемы (ИМС) и кварцевого резонатора 32768 Гц. Электрическая схема собственно генератора реализована на четырёх ИМС и других радиоэлектронных элементах широкого применения, что позволяет кроме основной функции генерации сигнала обеспечивать:

а) световую прерывистую индикацию включения питания (работы задающего генератора) посредством свечения синего светодиода (ИВ);

б) световую индикацию поступления постоянного напряжения 14,1 В  на схему ГИП-01-2мэ от БПС или от внешнего источника питания, в том числе цветовую индикацию штатной полярности этого напряжения: при правильной полярности – зеленым свечением светодиода и при неправильной – красным свечением светодиода (ИС);

в) прерывистую световую и звуковую индикацию понижения напряжения питания (разрядки) АБ до 10,5 В или перегрузки выхода генератора по току свечением красного светодиода (ИР) и звукового сигнала «БИП-БИП»;

г) контроль выходного сигнала с помощью световой и звуковой сигнализации;

д) возможность «прозвонки» соединительных линий посредством  непрерывного   звукового сигнала на переменном токе частотой 1024 Гц и напряжением около 10 В;

е) защиту схемы ГИП-01-2мэ от подачи на клеммы АБ и разъём «ПИТАНИЯ» напряжения, превышающего 15 В и от неправильной полярности этого напряжения;

ж) автоматическое самовосстанавливающееся отключение схемы при перегрузках цепей питания по току и коротком замыкании на клеммах  «ВЫХОД» генератора;

з) защиту выходного трансформатора и ИМС УНЧ от выхода из строя при подаче на клеммы «ВЫХОД» постоянного напряжения телефонной линии 60-72В и переменного напряжения вызывного сигнала индуктора напряжением 90-120 В частотой 25-50 Гц, т.к. генератор имеет закрытый выход через блок конденсаторов суммарной емкостью 8,8 мкФ х 250 В;

и) гальваническую развязку между внешним питающим напряжением (сетью) и выходными клеммами генератора («ПРОЗВОНКА», «ОБЩИЙ», «ВЫХОД»);

к) согласование выходного сопротивления генератора с входным сопротивлением испытуемой линии в двух вариантах ее нагрузки в зависимости от положения кнопки переключателя «СОГЛАСОВАНИЯ  НАГРУЗКИ 27/600 Ом» (ПСН):

- 27 Ом – для поиска мест короткого замыкания и «полной земли» (от 27 до 600 Ом) – «короткая линия», при Uвых номинальное = 8 В эфф. значения;

- 600 Ом – для поиска трассы, мест обрыва и утечки сопротивления изоляции (от 600 Ом и более) – «длинная линия» при Uвых номинальное = 40 В эфф. значения.

л) плавную регулировку уровня выходного сигнала (выходной мощности) посредством ручки «УРОВЕНЬ» с целью экономии заряда аккумуляторной батареи и оптимального согласования выхода генератора с нагрузкой (линией).

5.6. Комплект ГИП-01-2мэ, состоящий из генератора с БО и БПС, обеспечивает его бесперебойное питание, так как снабжен в схеме генератора ограничителем тока зарядки АБ до 0,23 А и встроенным в БПС стабилизатором постоянного напряжения 14,1 В, что позволяет производить подзарядку АБ как при выключенном, так и при работающем ГИП-01-2мэ, без контроля параметров зарядки АБ.

Максимальное время зарядки не ограничено.

5.7. Для контроля выходного сигнала без применения измерительных приборов установлен звуковой индикатор (ЗИ) выходного сигнала на электромагнитном излучателе звука. Приведение ЗИ в рабочее состояние производится закорачиванием клемм  «ПРОЗВОНКА» и «ОБЩИЙ».

5.8. Корпус ГИП-01-2мэ выполнен из ударопрочного полистирола красного цвета и не требует изоляционной прокладки от земли, как это имеет место с генераторами в металлическом корпусе, при определенной схеме их подключения.

5.9. Для лучшей сохранности от влаги, пыли и тряски генератор может быть помещен в поставляемый транспортный пластиковый морозостойкий кейс и закреплен там во избежание  перемещения двумя винтами М4х10  впотай к анкерным гайкам в днище БО.

В промежутке между внутренним объемом кейса и генератором предусмотрено место для соединительных проводов и рабочего инструмента оператора (электромонтера, кабельщика- спайщика, электромеханика).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ГИП-01-2мэ

6.1. Рабочая частота генератора фиксированная, кварцованная…...1024 Гц±2Гц.

6.2. Частоты амплитудной модуляции выходного сигнала…………1Гц или 2Гц.

6.3. Номинальное напряжение питания: а) от БО (АБ)…………………..12+1,8 В.

б) от БПС……………………..14,1±0,2В.

6.4. Номинальное активное сопротивление нагрузки……….27 или 600 Ом±3%.

6.5. Допустимое активное сопротивление нагрузки  в пределах……. 27 Ом - ∞.

6.6. Номинальное выходное напряжение синусоидального сигнала при номинальном напряжении питания 14,1 В при температуре окружающей среды +20±5ºС, влажности воздуха 65±15%, атмосферном давлении 750±30 мм. рт. ст. –     в нормальных климатических условиях (НКУ), в соответствии с п.п. 3.6.1. и 3.6.2.

6.6.1. При отжатом положении кнопки ПСН:

а) на активной нагрузке 27 Ом, не менее….………..……….……8 В;

б) на холостом ходу, не более………………………….…….........14 В;

6.6.2. При нажатом положении кнопки ПСН 									а) на активной нагрузке 600 Ом, не менее……………..……........40 В;

б) на холостом ходу, не более…………………………………......50 В;

6.7. Номинальная выходная мощность синусоидального сигнала при номинальном напряжении питания 14,1В в НКУ, не менее………………………………………. 2,2 Вт.

Типовое значение……………………………………2,5 Вт.

Примечание. При понижении температуры окружающей среды до –20ºС, при питании от АБ, а также при ее разряде выходная мощность может отличаться от номинального значения в меньшую сторону в зависимости от характеристик АБ и нагрузки.

6.8. Диапазон плавной регулировки уровня выходного сигнала, не менее…...40 дБ.

6.9. Напряжение срабатывания индикатора разряда АБ………….………10,5+0,5В.

6.10. Допустимые пределы изменения напряжения питания при работе от:

а) БПС (сети переменного тока с частотой 50 Гц )……………...……….200-240 В.

б) АБ или внешнего источника постоянного тока ………………..…10,5–15 В,

при этом выходные параметры ГИП-01-2мэ и параметры его токопотребления не нормируются.

6.11. Ток, потребляемый генератором с отключенной АБ при номинальном    напряжении питания 14,1±0,2В, номинальной выходной мощности на номинальной нагрузке 27(600) Ом в НКУ, не более……..0,6 А, типовое значение: ……………… 0,55 А.

6.12. Мощность, потребляемая БПС, в соответствии с сопроводительной документацией (СД) на этот блок, но не более………………………………………………...20Вт.

6.13. Время готовности (запуска) генератора с момента включения питания до появления  тонального сигнала на клеммах «ВЫХОД-ОБЩИЙ», не более………….3 сек.

6.14. Время безотказной непрерывной работы:

6.14.1. От новой и полностью заряженной АБ до напряжения 13,8В, входящей в комплект поставки ГИП-01-2мэ, емкостью 2,0–2,3 А/час в режиме модуляции:

а) 1Гц не менее 12 часов,                          б) 2Гц не менее 6 часов;

6.14.2. От БПС согласно СД на него, но не менее 8 часов в сутки.

6.15. Режимы зарядки комплектуемой АБ: …Iзаряда ≤ 0,23А+10%, Uзаряда=13,8 В.

6.16. Класс защиты БПС от поражения электрическим током II не требует защитного заземления БПС и генератора (сетевая вилка БПС двух контактная, не «Евро»).

6.17. Наработка на отказ собственно генератора, не менее……………...8000 часов.

6.18. Средний срок службы собственно генератора, не менее…………………8 лет.

6.19. Габаритные размеры и масса изделия соответственно, не более:

генератора ГИП-01-2мэ…………..………………..….230х85х115 мм, 2,0 кг.

БПС – БП-3а (14,1 Вх0,8 А)…………………………….125х75х60 мм, 1,0 кг.

кейса транспортного для генератора…......................290х170х135 мм, 0,3 кг.

7. КОМПЛЕКТ И ЦЕНА ПОСТАВКИ ГЕНЕРАТОРА

В комплект поставки изделия входят:

- Генератор ГИП-01-2мэ, укомплектованный портативной необслуживаемой гелевой свинцово-кислотной АБ закрытого типа (2,0 – 2,3 А/час), по международной классификации 12Р20-12Р23 (см. ГОСТ Р МЭК 61056-2-99).………………..1 шт. –

- Блок питания сетевой БПС, он же зарядное устройство (БП-3а)…1 шт. –   .

- Кейс транспортный для ГИП-01-2мэ (если оговорен в заказе)..… 1 шт. –

- Руководство по эксплуатации (формат А5)   ………….…………...1 экз.

- Паспорт (инструкция по эксплуатации) на БПС……    …..……….1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Генератор ГИП-01-2мэ (экономичный) разработки 2009 года отличается от своего предшественника генератора ГИП-01-2м разработки 2008 года повышенной экономичностью (пониженным токопотреблением в режиме амплитудной модуляции прямоугольными импульсами несущего сигнала частотой модуляции, равной 1 Гц, благодаря введению в электрическую схему формирователя-модулятора  огибающей сигнала, обеспечивающего за период выходного сигнала его длительность 0,25 сек  с длительностью паузы, равной 0,75 сек, т.е. со скважностью сигнала S=4).

ГИП-01-2мэ    ээээээээээээээээээээээээээээ

ГИП-01-2мэ

Рис. 7.1. Конструкция генератора ГИП-01-2мэ

Где:

- жесткая ручка для переноса

- батарейный отсек для герметичного аккумулятора 12В, 2 - 2,3А/ч

- собственно корпус генератора

- гнездо разъема для подключения внешнего источника питания

- кнопка (клавиша) переключателя режимов работы «МОД - НЕПРЕРЫВНО»

- кнопка (клавиша) переключателя  «ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ 1/2Гц»

- кнопка (клавиша) переключателя «СОГЛАСОВАНИЕ НАГРУЗКИ 27/600 Ом»

- ручка плавной регулировки уровня выходного сигнала «УРОВЕНЬ»

- голубой светодиод индикации включение питания «ИВ»

- светодиод индикации подачи внешнего напряжения питания

- красный светодиод индикации разряда «АБ» и перегрузки выхода по току

- желтый светодиод индикатора уровня выходного сигнала

- зажим-клемма (гнездо) «ПРОЗВОНКА»

- зажим-клемма (гнездо) «ОБЩИЙ»

- зажим-клемма (гнездо) «ВЫХОД»

- съемная крышка батарейного отсека

- винты М4х15  впотай для крепления крышки батарейного отсека

- вентиляционный паз батарейного отсека

- 2 анкерные гайки М4 в днище БО для крепления в кейсе