|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку приборов, предназначенных для определения параметров электротехнического оборудования, электроизоляционных материалов жидких диэлектриков, кабельной продукции, векторных измерений на промышленной частоте, диагностики высоковольтной изоляции под рабочим напряжением.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку четырёх приборов для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ

- Технические требования к оборудованию.

  - Приборы должны определять параметры электротехнического оборудования, электроизоляционных материалов жидких диэлектриков, кабельной продукции, векторных измерений на промышленной частоте, диагностики высоковольтной изоляции под рабочим напряжением.

3.2	Приборы должен позволять производить следующие автоматические измерения:

ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтной изоляции и жидких диэлектриков с использованием внешней меры емкости как в лабораторных, так и в полевых условиях по прямой и “инверсной схеме”; действующие значения первых гармоник переменных сигналов промышленной частоты (токов и напряжений) подаваемых на вход прибора; частоты входных сигналов; угла фазового сдвига между входными сигналами; разности тангенсов углов диэлектрических потерь и отношение емкости высоковольтной изоляции под рабочим напряжением. Прибор должен быть оснащен вычислительным устройством, производящим математическую обработку результатов измерений, позволяющее осуществлять: измерение коэффициента трансформации по методу двух вольтметров с автоматическим вычислением отношения напряжений на первичной и вторичной обмотках; определение группы соединения обмоток с помощью фазометра с автоматическим определением  группы соединения; измерение потерь короткого замыкания и потерь холостого хода с автоматическим вычислением активной, реактивной и полной мощности режима короткого замыкания и холостого хода трансформатора; измерение сопротивления нулевой последовательности с автоматическим вычислением полного сопротивления, а также активной и реактивной составляющих. Прибор должен быть оснащен приемопередатчиком инфракрасного типа, с возможностью передачи данных в ПК. Рабочий диапазон температур -10 +40⁰С. Верхнее значение относительной влажности до 98% при +25⁰С.

3.3 Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Измеряемый параметр | Предел измерения | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- |
| Емкость | 10 пФ - 1 мкФ | ±0.5% |
| Тангенс угла потерь | 0.00001 - 100 | ± (0.0001 + 0.005tgδ)% |
| Ток (два канала) | 2,0 мкА - 5 А | 0.5% |
| Напряжение на объекте | любое | ±0.5% |
| Напряжение на входе прибора | 500 В | ±0.5% |
| Угол сдвига фаз | -180°...0...+180° | ±(0,006+0,005 φ)° |
| Частота | 48 - 52 Гц | - |

3.4  Отличительные параметры прибора:

- схема включения объекта измерений: прямая; перевернутая.

- рабочее напряжение. Уровень высокого напряжения определяется рабочим напряжением эталонной меры (емкость или резистор) и может быть 0-10, 35, 110 кВ и т.п.

- электропитание: автономное от встроенного аккумулятора (4 часа непрерывной работы) или от сети 220 В.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- зарядное устройство и аккумулятор;

- блок инфракрасного приемопередатчика;

- блок дистанционного управления;

- программное обеспечение на русском языке;

- чемодан для транспортировки;

- кабели измерительные;

- упаковка.

4.6  Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.7.Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в прерывистом режиме: время непрерывной работы прибора при питании от встроенного аккумулятора без подзарядки – не менее 4-х часов, время зарядки аккумулятора от встроенного зарядного устройства измерительного блока- не более 12 часов. Продолжительность непрерывной работы - 8 час в сутки.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки (на партию).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.