|  | Приложение 2 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов, предназначенных для измерения сопротивления цепи фаза-ноль и тока короткого замыкания.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку 10 шт.  приборной продукции для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

- Технические требования к оборудованию.

  - Приборы должны быть защищены от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи.

  - Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль

| Диапазон | Диапазон измерений | Номинальный испытательный ток при 0 Ом внешнего контура | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Ом | 0,00~19,99Ом | 25A / 20 мс | + (2% +4ед.мл.р.) |
| 200Ом | 0,0~199,9Ом | 2,3A / 40 мс |  |
| 2000Ом | 0~1999Ом | 15 мA / 280 мс |  |

Измерение тока короткого замыкания

| Диапазон | Диапазон измерений | Номинальный испытательный ток при 0 Ом внешнего контура | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 200А | 0~200 А | 2,3А /40 мс | + (2% + 4ед.мл.р.) |
| 2000А | 0~2000 А | 25A /20 мс |  |
| 20кА | 0~20 кА | 25A /20 мс |  |

Измерение напряжения

| Диапазон измерений | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- |
| 110 ~ 260В | + (2% + 4ед.мл.р.) |

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Пределы измерений | 0 -20 кА |
| Питание | 230В, 50 Гц |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до + 40 °С |
| Относительная влажность | 85 % без образования конденсата |
| Степень защиты корпуса, не менее | IP54 |
| Дополнительные условия/требования |  |
| Автоматическая блокировка УЗО | да |
| Проверка правильности подсоединения | да |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Индикатор | Жидко-кристаллический индикатор отображает 3½ разряда и единицы измерения Ом, A, кA, В |
| Проведение измерений в автоматическом и ручном режиме | да |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 22261-94 «ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.»;

МЭК/ЭН 61557-1, МЭК61557-3 (Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока);

МЭК/ЭН 61010-1 КAT III (300 В) – прибор (безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования);

МЭК/ЭН 61010-2-31 КAT III (300 В) – измерительный щуп (безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования);

МЭК60529 (IP 54). (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89 CEI 70-1 EN 60529))

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок действия поверки должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- измеритель цифровой;

- комплект аксессуаров и измерительных проводов;

- упаковка;

- батареи;

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.7. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме не менее 8 часов в сутки в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- методика поверки (на партию).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.