| Номер ТЗ; 401R_001. Номер материала SAP; 804006470. | «Утверждаю» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» __________И.А. Седанов «___»____________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Клещи токовые многофункциональные АТК-2200 (или Эквивалент)
Лот 401R

КВД 3

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» производит закупку электроизмерительных клещей до 1000В (далее – средства защиты и приспособления) для выполнения производственных программ.

- Предмет торгово-закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку средств защиты и приспособлений на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка средств защиты и приспособлений осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| Местонахождение | Вид транспорта | Адрес поставки | Количество, штук | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тамбов | авто | Центральный склад Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 | 5 | Декабрь 2023 г. |

Способ и условия транспортировки средств защиты и приспособлений должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования.

- Измерение активной, реактивной и полной мощности в одно-и трехфазных цепях

- Измерение фазового угла

- Индикация последовательности фаз

- Измерение истинного среднеквадратического значения (TRUE RMS) тока и напряжения

- Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока и мощности

- Автоматический выбор пределов измерений

Диапазоны:

- Измерение постоянного напряжения в диапазоне 0,1...800 В с погрешностью ±1,5%

- Измерение переменного напряжения в диапазоне 0,1...600 В с погрешностью ±1,5%

- Измерение постоянного и переменного тока в диапазоне 0,1...2000 А с погрешностью ±1,5%

- Измерение мощности (1, 3 фазы) 0,1...1200 кВт с погрешностью ±2%

- Измерение мощности (3 фазы, симметричная нагрузка) 0,01...2000 кВт с погрешностью ±2%

- Измерение частоты в диапазоне 10...400 Гц с погрешностью ±0,5%

- 3½ разрядный двухстрочный ЖКИ

- Вычисление коэффициента мощности (cos φ)

- Одновременная индикация пар величин: напряжение-частота, ток-частота, напряжение-ток, мощность-cos φ, активная-реактивная мощности

- Автоматический выбор предела измерения

- Удержание текущего показания

- Автоматическое распознавание постоянного/переменного тока

- Память на 4 значения

- Максимальный диаметр охватываемого проводника 55 мм

- Частотный диапазон при измерениях переменного тока и напряжения 40...400 Гц

- Питание 9 В , батарея типа «Крона»

- Потребляемый ток 25 мА

- Масса 647 г

- Габариты 271х112х46 мм

- Габаритные размеры в упаковочной таре 160х70х300, вес 1 кг.

Комплект поставки:

- Токовые клещи;

- Щупы — 1 пара;

- Чехол;

- Эксплуатационный документ;

- Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5N, PTL907-2, PTL908-1, PTL908-2, PTL908-3.

- Насадка-пробник АСА-2366

- Миниклипса АСА-2554

- Общие требования.

  - К поставке допускаются средства защиты и приспособления, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных средств защиты и приспособлений, а так же для отечественных средств защиты и приспособлений, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Средства защиты и приспособления должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Средства защиты и приспособления должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки победителем конкурса средств защиты и приспособлений в филиал в соответствии с согласованным графиком, давность поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Все средства защиты и приспособления должны быть обеспечены заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69  или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые средства защиты и приспособления должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых средствах защиты и приспособлениях, выявленные в период гарантийного срока.

6. Требования к надежности и живучести оборудования.

Средства защиты и приспособления должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

7. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых средств защиты и приспособлений.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого прибора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- свидетельство о первичной/заводской поверке (отметка поверителя в паспорте прибора).

- гарантийный талон.

8. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка средств защиты и приспособлений должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка средств защиты и приспособлений должна быть выполнена в течение одного месяца с момента подписания Договора.  Изменение сроков поставки средств защиты и приспособлений возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

10. Правила приемки средств защиты и приспособлений.

Все поставляемые средства защиты и приспособления проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» при получении средств защиты и приспособлений на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленные средства защиты и приспособления.

Начальник управления реализации

услуг и учета электроэнергии                                                                 	                   А.С. Толмачев