УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

______________ Трубин Р.В.

«____» ____________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку приборов РЗА

на поставку мультиметра и мегаомметров для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Лот № 310В

- Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку 4 (четырёх) мультиметров для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | мультиметр цифровой | 4 |

Поставка оборудования производится на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | Авто/жд | г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 | 45 |

*- календарных дней с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

3.1. Мультиметр цифровой предназначен для измерения параметров электрических цепей.

Технические данные прибора должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Нижний предел измерения напряжения постоянного тока, мВ, не менее | 400 |
| Верхний предел измерения напряжения постоянного тока, В, не более | 1000 |
| Нижний предел измерения напряжения переменного тока, мВ, не менее | 400 |
| Верхний предел измерения напряжения переменного тока, В, не более | 750 |
| Нижний предел измерения силы переменного тока, мА, не менее | 40 |
| Верхний предел измерения силы переменного тока, А, не более | 10 |
| Нижний предел измерения силы постоянного тока, мА, не менее | 40 |
| Верхний предел измерения силы постоянного тока, А, не более | 10 |
| Нижний предел измерений сопротивлений, Ом, не менее | 400 |
| Верхний предел измерений сопротивлений, МОм, не более | 40 |
| Нижний предел измерений частоты (при измерении уровня), Гц, не менее | 40 |
| Верхний предел измерений частоты (при измерении уровня), кГц, не более | 1 |
| Нижний предел измерений ёмкости, нФ, не менее | 4 |
| Верхний предел измерений ёмкости, мФ, не более | 40 |
| Нижний предел измерения температуры, °C, не менее | -20 |
| Верхний предел измерения температуры, °C, не более | 800 |
| Встроенная подсветка ЖК-индикатора | да |
| Наличие функции автоматического выбора предела измерения | да |
| Наличие функции автоматического выключения | да |
| Корпус прибора выполнен из высокопрочного, жаростойкого пластика | да |
| Корпус прибора имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор измерительных щупов | да |
| Масса прибора, кг, не более | 0,62 |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 98х197х50 |
| Диапазон рабочих температур, оС, не менее | от 0 до +50 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Питание устройства | от встраиваемого источника 9В (типа «Крона») |

В комплект поставки каждого прибора должны входить следующие аксессуары:

| Наименование: | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Щупы измерительные | 2 |
| Зажим типа «крокодил» | 2 |
| Батарея питания 9В | 1 |

4. Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее не использованной;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

- все поставляемое электротехническое оборудование, изделия, технологии и материалы должны иметь аттестацию аккредитованного центра ПАО «Россети».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 «ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р МЭК 536-96 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током»;

- ГОСТ Р 51522-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки. Давность первичной/заводской поверки не должна превышать (на момент закупки) 6 месяцев, при этом межповерочный интервал должен составлять не менее 2-х лет.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96 и ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме не менее 8 часов в сутки в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя в паспорте;

- ведомость ЗИП;

- гарантийный талон.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

Поставка оборудования должна быть выполнена на склад получателя не позднее 30  календарных дней от даты заключения договора.

- Требования к Поставщику.

Для участия в конкурсе Поставщик должен соответствовать требованиям Приложения № 4 «Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупок» и п. 2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к Положению о закупке товаров, работ услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» (утв. Решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол № 15/13 от 10.06.2013г., а так же п. 4.5 указанного Положения).

Стоимость доставки до склада Заказчика должна быть включена в стоимость оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИМ					 		Д.С. Потекаев

Начальник ОМиКЭ-Главный метролог					Д.С. Бучкин