| Номер ТЗ | 310B_ |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2224507 |

“УТВЕРЖДАЮ”

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

______________________ /_________

- “_______” ______________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции (вольтметр Э59)

Лот № 310В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики вольтметра должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр Э59 | Диапазон измеряемых напряжений, - 75В - 150В - 300В - 600В |
|  |  | Тип измеряемого напряжения - постоянное и переменное |
|  |  | Класс точности - 0,5. |
|  |  | Нормальная область частот - 45Гц - 55Гц |

2.	Общие требования.

2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:           - для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или         иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования,           выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия            функциональных и технических показателей оборудования условиям            эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна            быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля            1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

2.3. Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

2.4. Иметь межповерочный интервал не менее 12 месяцев.

2.5. На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

2.6. Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- паспорт и руководство по эксплуатации;

- свидетельство о заводской поверке;

- упаковка.

2.7.     Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.8.     Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего  дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее   оговоренных условиях.

4.  Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме в течение 8 часов, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверки в паспорте СИ (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый           представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными           представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае           выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет            заменить поставленную продукцию.

_________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.