УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

«        »                             2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мегаомметров. Лот №310B.

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку мегаомметров для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

  - Закупка производится на основании программы закупок филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки, дней | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра»- Белгородэнерго | Авто/жд | г.Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17 | 60* | 2 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Приборы должны быть предназначены для измерения сопротивления электрических цепей, не находящихся под напряжением.

Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Рабочие напряжения, В | 500; 1000; 2500 |
| Диапазон измерений, МОм, не менее | от 0,5 до 10000 |
| Тип измерительного прибора | аналоговый |
| Источник питания | от встроенного генератора с ручным приводом (складывающейся ручкой) |
| Время установления показаний, с, не более | 15 |
| Рабочий диапазон температур, °С, не менее | от – 30 до + 50 |
| Относительная погрешность измерения, не более | ± 15,0 % |
| Влагоустойчивость | до 90 % при 30 °С |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- прошедшее обязательную аттестацию в аккредитованном Центрах «ФСК ЕЭС» или ПАО «Россети».

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

Межповерочный интервал должен составлять не менее 1 года.

  - На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- мегаомметр – 1 шт;

- набор шнуров – 1 комплект;

- сумка для переноски – 1 шт;

- паспорт – 1 шт.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия  на поставляемое  оборудование  должна  распространяться не  менее  чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать  в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию).

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в течение шестидесяти календарных дней с момента заключения договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

Начальник ОРЗиПА                                                                 А.И. Сачко

Главный метролог                                                            М.В. Рощупкин