УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

______________________________

- “_____” ________________ 20___ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции

Лот № 310В

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку для нужд производственной деятельности на основании плана закупок на 2017 год. Адрес поставки - г.Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – до 01.12.2017 года по письменным заявкам Заказчика. Срок на выполнение одной заявки – 10 календарных дней с момента подачи заявки.

| № п/п | Наименование материала | № материала | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель расстояния Даль | 2026664 | 67 |
|  | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | 2013493 | 27 |
|  | Прибор Квант | 2006125 | 27 |
|  | Измеритель сопротивл. заземления М416/1 | 2320472 | 21 |
|  | Измеритель параметров цепей MZC-200 | 2024171 | 3 |
|  | Трипод для вехи SECO 5218 | 2339549 | 1 |
|  | Отражатель однопризменный Vega SP02T | 2339575 | 1 |

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики приборов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных далее значений.

  - Измеритель расстояния Даль.

| Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | определение расстояния от земли до одного, двух или трёх проводов, расположенных друг над другом, без приближения к токоведущим частям и без снятия напряжения |
| Диапазон измерений, м | 3,5 – 15 |
| Погрешность измерений расстояний | 2% |
| Погрешность измерений бокового смещения (от высоты подвеса) | 1% |
| Питание | автономное |
| Количество измерений, не менее, шт. | 10 000 |
| Температурный диапазон | –20 ... +40°С |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Особенности конструкции | Приборы должны быть цифровые защищенные от наведенного напряжения, от токов влияния внешних магнитных и электрических полей. Так же приборы должны иметь внутреннюю память и удобный интерфейс |
| Комплектация | - прибор; - чехол для хранения и транспортировки; - элементы питания. |

  - Мегаомметр ЭС0202/2-Г.

| Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- |
| Погрешность измерений | +15% от значения измеряемого сопротивления |
| Диапазон измерений, МОм | 0 – 10000 |
| Выходное напряжение, В | 500+/-50, 1000+/-100, 2500+/-250 |
| Время установления показаний,с | 15 |
| Время прерывистой работы, мин | 1- для измерения 2- для паузы |
| Питание | от встроенного электромеханического генератора (скорость вращения рукоятки должна быть 120…144 об/мин) |
| Габаритные размеры, не более, мм | 166х130х200 |
| Масса без комплектов шнуров, не более, кг | 2,2 |
| Условия эксплуатации | Температура от -30 до +50 °С при относительной влажности 90% при температуре +30°С |
| Особенности конструкции | Прибор должен быть защищен от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи |
| Комплектация | - прибор; - измерительные провода; - чехол для хранения и переноски. |

  - Прибор Квант.

| Технические требования и характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для определения места замыкания фазы на землю в воздушных распределительных сетях напряжением 6-35 кВ, . Прибор должен позволять четко определить линию с однофазным замыканием при любом их количестве в непосредственной близости от подстанции, четко определить направление к месту замыкания в точке отпайки при поиске, найти непосредственно место замыкания на линии. Прибор также должен позволять контролировать наличие напряжения и оценивать ток нагрузки, определять опоры, находящиеся под напряжением, и места обрыва провода воздушных линий 0,4-35кВ. |  |  |
| Частота контролируемых высших гармонических составляющих, Гц |  |  | 550 |
| Чувствительность к магнитному полю на частоте 550 Гц, не хуже, А/м |  |  | 1,5х10-4 |
| Чувствительность к магнитному полю на частоте 50 Гц, не хуже, А/м |  |  | 1,5х10-2 |
| Чувствительность к электрическому полю на частоте 50 Гц, не хуже, В/м |  |  | 10 |
| Источник питания |  |  | аккумуляторы |
| Рабочий диапазон температур |  |  | –20..+400С |
| Габаритные размеры, неболее, мм |  |  | 170х110х60 |
| Масса с источником питания, не более, кг. |  |  | 0,6 |
| Комплектация |  | - прибор; - аккумуляторы и зарядное устройство. |  |

  - Измеритель сопротивл. заземления М416/1.

| Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | Измерение сопротивлений контуров заземления |
| Диапазон измерения, Ом | 0,1 – 1000 |
| Класс точности | 5 % |
| Габаритные размеры, не более, мм | 245×140×170 |
| Масса, не более, кг | 3,5 |
| Питание | автономное |
| Рабочий диапазон температур | -25 до + 60 °С |
| Относительная влажность | от 0 до 95 % без образования конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Комплектация | - прибор; - элементы питания; - зонды вспомогательного заземлителя с медными многожильными соединительными проводами; - чехлы для хранения и переноски прибора и зондов. |

  - Измеритель параметров цепей MZC-200.

| Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | Прибор должен позволять измерять величины активного сопротивления цепей «фаза-нуль»/«фаза-фаза», сопротивления заземляющих устройств и значения напряжения переменного тока. Приборы должны производить автоматический расчёт значения ожидаемого тока короткого замыкания. |
| Диапазон измерений напряжения переменного тока | 0 – 400 В |
| Диапазон измерений сопротивления | 0 – 200 Ом |
| Диапазон измерений тока короткого замыкания | 1 А – 40 кА |
| погрешность измерений | 2 % |
| питание | автономное |
| температурный диапазон | 0 ... +40°C |
| класс изоляции | двойная |
| степень защиты корпуса не менее | IP40 |
| Особенности конструкции | Измерители должны быть цифровые защищенные от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи. Так же приборы должны иметь внутреннюю память и удобный интерфейс |
| Комплектация | - прибор; - провода измерительные длиной не менее 1 м, не более 1,5 м; - зонд острый – 2 шт.; - зажим типа "крокодил" изолированный; - футляр с ремнём. |

  - Трипод для вехи SECO 5218.

| Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | Для установки вех в вертикальное положение |
| Диаметр закрепляемых вех, мм | 25-38 |
| Материал | Алюминий с защитным порошковым покрытие |
| Длина трипода, м | 1,8 |
| Цвет | желтый |
| Масса, не более, кг | 2,3 |
| Особенности конструкции | Раздвижной |
| Комплектация | - трипод; - чехол для хранения и транспортировки. |

  - Отражатель однопризменный Vega SP02T.

| Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | для измерения расстояний электронными тахеометр |
| Постоянная призмы, мм | – 30 |
| Крепление | 5/8"-11 |
| Дальность измерений, м | 3500 |
| Особенности конструкции | - стеклянная призма в металлическом корпусе на металлическом креплении; - с съёмной металлической маркой для измерения расстояний. |
| Комплектация | - отражатель; - марка; - футляр для хранения и транспортировки. |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются приборы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку приборов для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком в техническом предложении.

  - Приборы должны соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51350-99 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования».

  - Приборы должны быть включены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Приборы должны иметь межповерочный интервал не менее 12 месяцев.

  - На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

  - Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

  - Срок изготовления приборов должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые приборыдолжна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода приборов из строя поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Приборы должны функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 6 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам приборов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых приборов. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию);

- гарантийное свидетельство (на каждый прибор).

- Правила приемки.

Все поставляемые приборы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении приборов на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленные приборы.

И.о. Начальника УРС 									Билащук А.В.