|  | «УТВЕРЖДАЮ». Первый заместитель директора-. главный инженер филиала ПАО. «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Антонов В.А.. « » 2016г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции.

Лот 310В.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку приборной продукции – прибора для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» и тока короткого замыкания для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто/жд | 394026 г.Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 30 | 1шт. |

*в днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Закупаемое оборудование  должно быть защищено от наведенного напряжения, от

токов влияния внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи. Закупаемые приборы должны быть в прочном корпусе, обеспечивающем надежную защиту от механических повреждений и воздействий вредных условий окружающей среды при его использовании. Прибор должен иметь возможность измерения напряжения переменного тока.

Технические данные прибора должны быть не ниже значений, представленных в

таблице:

Измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль

| Диапазон | Диапазон измерений | Номинальный испытательный ток при 0 Ом внешнего контура | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Ом | 0,00~19,99Ом | 25A / 20 мс | + (2% +4ед.мл.р.) |
| 200Ом | 0,0~199,9Ом | 2,3A / 40 мс |  |
| 2000Ом | 0~1999Ом | 15 мA / 280 мс |  |

Измерение напряжения

| Диапазон измерений | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- |
| 110 ~ 260В | + (2% + 4ед.мл.р.) |

Измерение тока короткого замыкания

| Диапазон | Диапазон измерений | Номинальный испытательный ток при 0 Ом внешнего контура | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 200А | 0~200 А | 2,3А /40 мс | + (2% + 4ед.мл.р.) (в зависимости от сопротивления контура) |
| 2000А | 0~2000 А | 25A /20 мс |  |
| 20кА | 0~20 кА | 25A /20 мс |  |

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Пределы измерений | 0 -20 кА |
| Питание | 230В, 50 Гц |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до + 40 °С |
| Относительная влажность | 85 % (без образования конденсата) |
| Степень защиты корпуса, не менее | IP54 |
| Установленный срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок службы, лет | 2 |
| Дополнительные условия/требования |  |
| Автоматическая блокировка УЗО |  |
| Проверка правильности подсоединения |  |
| Защита от перегрева |  |
| Защита от перегрузки |  |
| Индикатор | Жидко-кристаллический индикатор отображает 3½ разряда и единицы измерения Ом, A, кA, В |
| Проведение измерений в автоматическом и ручном режиме |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ПАО «Россети»:

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Прибор должен соответствовать технической политике ПАО «Россети».

  - На момент закупки давность первичной/заводской поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- сумка для переноски (чехол);

- комплект эксплуатационной документации;

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки (на партию);

- гарантийный талон;

- свидетельство о поверке (отметка о первичной/заводской поверке в паспорте прибора).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

| Начальник СД | Окунев О.Н. |
| --- | --- |
| Начальник ОМКЭ | Молякова Л.В. |