|  | «УТВЕРЖДАЮ». Первый заместитель директора-. главный инженер филиала ПАО. «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Антонов В.А.. « » 2016г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции.

Лот 310В.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку приборной продукции – прибора для  измерения сопротивления изоляции (мегаомметра) для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто/жд | 394026 г.Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 30 | 1шт. |

*в днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Закупаемое оборудование  должно быть защищено от наведенного напряжения, от

токов влияния внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи. Закупаемые приборы должны быть в прочном корпусе, обеспечивающем надежную защиту от механических повреждений и воздействий вредных условий окружающей среды при его использовании. Прибор должен иметь возможность измерения напряжения переменного тока.

Технические данные прибора должны быть не ниже значений, представленных в

таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Испытательное напряжение, В, из ряда | 500, 1000, 2500 |
| Диапазон измерений, ГОм, не менее | 0 – 10 |
| Предел основной относительной погрешности измерений сопротивления в диапазоне 0-10 ГОм, %, не хуже | 5 |
| Питание прибора – от сети 220 В/50 Гц и автономное (батареи, аккумулятор) |  |
| Диапазон рабочих температур, °С, не хуже | -30 … +50 |
| Пределы измерений по напряжению, В, не менее | 0 - 380 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ПАО «Россети»:

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Прибор должен соответствовать технической политике ПАО «Россети».

  - На момент закупки давность первичной/заводской поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- сумка для переноски (чехол);

- комплект эксплуатационной документации;

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки (на партию);

- гарантийный талон;

- свидетельство о поверке (отметка о первичной/заводской поверке в паспорте прибора).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

| Начальник СД | Окунев О.Н. |
| --- | --- |
| Начальник ОМКЭ | Молякова Л.В. |