| Номер ТЗ; 310 В. Номер материала SAP. | «Утверждаю» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» ________________ В.А. Тихонов “_____” ________________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На поставку весов лабораторных.

Лот №310В

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» производит закупку одной единицы приборной продукции для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

Закупка производится на основании программы годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»  в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Липецкэнерго | Авто/жд | г. Липецк, с. Подгорное, ПС "Правобережная", центральный склад "Липецкэнерго" | 1 квартал 2017г | 1 |

- Технические требования к оборудованию.

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания | 200г. |
| Точность | 0,001г. |
| Класс точности | II высокий |
| Тип калибровки | внешняя, гирей 1 кг F-2 |
| Тип дисплея | Цифровой, жидкокристаллический. |
| Источник питания | сеть 220В., аккумуляторная батарея. |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до + 40 °С |
| Относительная влажность | 85% |
| Размер платформы | D=300мм. |
| Процентный режим | да |
| Штучный режим | да |
| Подсветка табло | да |
| Автоматическая установка нуля | при включении |
| Год выпуска | 2016 |
| Дополнительные условия/требования |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для Российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

- прошедшее обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центров ПАО «Россети».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям  стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТР МЭК 536-94 "Классификация электрического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током".

- ГОСТ 12997-84 "Изделия ГСП. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки:

Комплект поставки соответствует таблице 1.

# Таблица 1

| # Наименование | # Количество | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| # Весы | # 1 |  |
| # Аккумуляторная батарея | # 1 | # 12 В. |
| # Блок питания (зарядное устройство) | # 1 | # 14,5-14,9 |
| # Сумка | # 1 |  |
| # ЗИП | # 1 | # Согласно ведомости |
| # Комплект эксплуатационных документов | # 1 | # Комплект согласно ВЭ |
| # Методика поверки | # 1 |  |

    - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- Руководство по эксплуатации.

- Формуляр прибора.

- Сертификат о калибровке.

- Методика поверки (на партию).

- Требования к надежности и живучести продукции

Приборы должны функционировать в непрерывном режиме без ограничения длительности и обеспечивать эксплуатационные показатели в течении установленного срока службы (до списания), который ( при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики_________________/_В.А. Россихин /__________________

должность  							             подпись