“УТВЕРЖДАЮ”

________________________________

________________________________

________________________________

______________________ /_________

“_______” ______________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции. Лот 310В.

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку цифровых мультиметров для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2016 год.

- Предмет конкурса.

  - Поставщик обеспечивает поставку мультиметра цифрового на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Смоленскэнерго» | Авто/жд | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 60 | 4 |

*в календарных днях с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Прибор должен быть переносным и предназначен для измерения физических величин постоянного и переменного тока.

  - Прибор должен быть защищен от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи.

  - Технические данные прибора должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Измеряемые величины |  |
| Постоянное напряжение (от не более чем до не менее чем): | от 0.1 мВ до 1000В |
| Переменное напряжение (от не более чем до не менее чем): | от 1 мВ до 750В |
| Постоянный ток (от не более чем до не менее чем): | от 0.1 мкА до 10А |
| Переменный ток (от не более чем до не менее чем): | от 0.1 мкА до 10А |
| Сопротивление (от не более чем до не менее чем): | от 0,1 Ом до 20 МОм |
| Емкость (от не более чем до не менее чем): | от 1 пФ до 200 мкФ |
| Частота (от не более чем до не менее чем): | от 20 Гц до 200 кГц |
| Основная погрешность при постоянном напряжении: не более, % | 1,5 |
| Питание |  |
| Питание прибора | Элементы питания |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура: | от 0 °C до 40 °C, |

  - Прибор должен быть с цифровой индикацией измеряемых величин, иметь автоматический выбор диапазона измерений.

  - Прибор должен иметь функцию прозвонки электрических цепей и диод-тест.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, ОАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети», или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

- прошедшее обязательную аттестацию в аккредитованном центре ПАО «Россети».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- Должен быть внесен государственный реестр средств измерений.

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - На момент закупки давность поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки прибора:

- прибор в сборе(с элементами питания);

- защитный чехол;

- измерительные щупы;

- комплект технической и эксплуатационной документации;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности прибора в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения прибора, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на прибор должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в прерывистом режиме не менее 8 часов в сутки в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- свидетельство о заводской/первичной поверке и/или отметку в паспорте о проведении заводской/первичной поверки;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- гарантийный талон.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в сроки, указанные в заявке на проведение регламентированных процедур закупок. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.