| Номер ТЗ | 310B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2255882 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ В. А. Антонов

“_______” _______________ 2016 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции Лот № 310B

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку весов крановых электронных.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку весов крановых электронных для выполнения взвешивания при погрузочно-разгрузочных работах на склады  получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Марка | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» | Весы крановые электронные | 3 | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 20-30 дней |

- Технические требования к продукции.

Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование продукции | Характеристика | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Весы крановые электронные | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 5 000 |
|  | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 40 |
|  | Дискретность показаний, кг | 1 |
|  | Время непрерывной работы от аккумулятора, час | 60 |
|  | Диапазон эксплуатационных температур | от -30°С до +40°С |
|  | Предельные значения температуры по свидетельству об утверждении типа средств измерений РФ в соответствии с ГОСТ P 53228-2008 | от -10°С до +40°С |
|  | Степень защиты корпуса весов | IP64 |
|  | Вращение крюка вокруг вертикальной оси | Да |
|  | Высота символов, на индикаторе ПДУ, мм | 30 |
|  | Наличие пульта дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом (до 30 м) | да |
|  | Режим удержания веса | Да |
|  | Юстировка весов по широте покупателя при отправке с завода | Да |
|  | Тип дисплея | Светодиодный |
|  | Размер платформы | 290 х 230 мм |
|  | Габаритные размеры | 330 х 290 х 100 мм |
|  | Масса весов, (брутто/нетто), кг | 27,6/23,2 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются приборы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих требуемый прибор для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- приборы,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приборов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Приборы  должны соответствовать следующим требованиям:

- ГОСТ Р МЭК 536-96 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током»;

- ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрически и магнитных величин. Общие технические условия»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Давность первичной/заводской поверки не должна превышать (на момент закупки) 6 месяцев, при этом межповерочный интервал должен составлять не менее 1 года.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения приборов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя приборов,  ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка приборов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

- Весы

- Крюк со стопорным устройством

- Проушина верхняя

- Сетевой адаптер

- Пульт с радиоканалом (30 м)

- Свидетельство о первичной поверке

- Руководство по эксплуатации

- Перечень центров гарантийного обслуживания, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые приборы должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода приборов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Приборы должны функционировать в непрерывном режиме без ограничения длительности и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка приборов  должна соответствовать требованиям ГОСТ (для конкретного типа номенклатуры).

Маркировка приборов  производится непосредственно на изделии.

Маркировка приборов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении приборов в режимах и условиях, установленных ГОСТ и стандартами или техническими условиями на приборы  конкретных серий и типов.

По всем видам приборов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 -89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт (на каждый прибор) по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию);

- гарантийное свидетельство (талон).

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия приборов  должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник УЛиМТО |  | Мороз В.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ССХ УЛиМТО |  | Олейников А.В. |