УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора  -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_________________И.В. Поляков

“____” ________________ 2016  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта для поверки трансформаторов тока, Лот №310В

1.Общая часть.

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку комплекта для поверки трансформатора тока для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2017 год.

2. Предмет конкурса.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок* поставки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» | авто/жд/авиа | г. Тамбов, ул. Авиционная, д. 149 | 60 | 1 |

*в днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к оборудованию.

3.1. В состав комплекта для поверки трансформаторов  тока должно входить:

- Регулируемый источник тока,

Технические данные регулируемого источника тока должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Диапазон выходного тока нагрузочного трансформатора, А | от 0 до 5000 |
| Максимальный выходной ток автотрансформатора, А | 40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от + 15 до + 35 |
| Установленный срок службы, лет | не менее 5 |

- Эталонный трансформатор тока 100-5000 А.

Технические данные эталонного трансформатора тока 100-5000 А должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Номинальные значения первичного тока, А | от 100 до 5000 |
| Номинальные значения вторичного тока, А | 5 |
| Номинальное значение напряжения первичной обмотки, кВ | до 0,66 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от + 15 до + 35 |
| Установленный срок службы, лет | не менее 5 |
| Класс точности | не хуже 0,05 |

- Эталонный трансформатор тока 5-100А.

Технические данные эталонного трансформатора тока 5-100А должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Номинальные значения первичного тока, А | от 5 до 100 |
| Номинальные значения вторичного тока, А | 5 |
| Номинальное значение напряжения первичной обмотки, кВ | до 0,66 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от + 15 до + 35 |
| Установленный срок службы, лет | не менее 5 |
| Класс точности | не хуже 0,05 |

- Магазин нагрузок

Технические данные магазина нагрузок должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Номинальные значения нагрузок для трансформаторов тока с номинальным током 5А, ВА | от 1,25ВА до 50ВА |
| Рабочий диапазон температур, °С | от + 15 до + 35 |
| Установленный срок службы, лет | не менее 5 |

- Прибор сравнения.

Технические данные прибора сравнения должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Диапазон измерения тока во вторичной цепи измерительного ТТ, А | от 1 до 5А |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -20 до +50 |
| Установленный срок службы, лет | не менее 5 |

- Общие требования.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

4.2. К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ОАО «Россети»:

- ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109, сайт в Интернет http://www.niic-mrsk.ru;

- ОАО «НТЦ электроэнергетики» (совместная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»).

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям  стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. "Трансформаторы тока. Методика поверки".

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 28167-89 "Преобразователи переменного напряжения полупроводниковые Общие технические требования ".

4.4. Средства измерений входящие в состав комплекта должны быть включены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждении типа средств измерений и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

4.5. На момент закупки срок, прошедший с момента первичной/заводской поверки средств измерений входящих в состав комплекта, не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки:

- Нагрузочный трансформатор;

- Автотрансформатор (ЛАТР)

- Эталонные трансформаторы тока;

- Комплект калиброванных соединительных проводов.

- Магазин нагрузок;

- Прибор сравнения;

- Кабель связи с ПК;

- Комплекты калиброванных соединительных проводов для каждой единицы оборудования входящих в состав комплекта для поверки трансформаторов тока.

4.7.  Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.9.	 Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

4.10.	Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ по гарантийному обслуживанию поставляемого оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой единицы оборудования входящих в состав комплекта для поверки трансформаторов тока должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на средстве измерений и(или) в паспорте средства измерений, входящих в состав комплекта;

- методика поверки на каждое средство измерения входящее в состав комплекта.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость и условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

Начальник измерительной лаборатории

отдела метрологии и качества электроэнергии				Крылов Е.В.

Согласовано:

Начальник отдела метрологии и качества

электроэнергии – Главный метролог филиала 				Фролов В.В.

Начальник Управления капитального строительства

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                    Черенков А.А.