| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2066029 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра»-

«Костромаэнерго»

__________________  Е.А. Смирнов

- «___» _________ 2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на поставку фазоуказателя, Лот № 310В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики фазоуказателя для определения порядка чередования фаз в трёхфазных цепях переменного тока должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фазоуказатель ЭИ5001 | определение порядка чередования фаз в трехфазных цепях переменного тока при значениях напряжения в цепи от 50 до 600 V. |
|  |  | определение порядка чередования фаз при продолжительности включения не более 3 сек. с интервалом между включениями не менее 30сек. |
|  |  | Диапазон частот от 40 до 500, Гц, значение напряжения 50V - 600V |
|  |  | Диапазон частот от 500 до 1000, Гц, значение напряжения 200V - 600V |
|  |  | Мощность, потребляемая фазоуказателем - 2 VA при 50 V и частоте 50 Hz |
|  |  | Мощность, потребляемая фазоуказателем – 7,5 VA при 100 V и частоте 50 Hz |
|  |  | Мощность, потребляемая фазоуказателем – 4 VA при 100 V и частоте 500 Hz |
|  |  | Мощность, потребляемая фазоуказателем – 200 VA при 500 V и частоте 50 Hz |
|  |  | Габаритные размеры, 65х65х45 мм |
|  |  | Масса, 0,19 кг |
|  |  | Гарантия, 1 год |

2.	Общие требования.

2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования":

- прошедшее обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО«ФСК ЕЭС»

2.2.	Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных

приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

- ГОСТ Р МЭК 536-96 «Классификация электротехнического и электронного

оборудования по способу защиты от поражения электрическим током»;

- ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ТУ 25-7516.0026-87.

2.3.	Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных

материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в продолжительном режиме: в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию

| Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ЦУПА | А.Н.Мелузов |
| --- | --- |