# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2019

# Лот № 401R, подлот № 18

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на поставку клещей электроизмерительных

# для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее года поставки.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе, и участник отклоняется от участия в подлоте.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к клещам электроизмерительным до 1000 В.

  - Клещи электроизмерительные должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия», ГОСТ IEC 61010-2-032 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования».

  - На каждое изделие должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

- размер (при наличии) или сечение проводников (для токопроводящих средств);

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

- номер изделия (или номер партии).

Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

  - Качество клещей электроизмерительных должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

  - Клещи электроизмерительные должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, иметь действующий сертификат об утверждения типа средств измерений и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки давность поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Электроизмерительные клещи должны быть с мультиметром на напряжение до 1000 В для моментальной выдачи параметров цепей переменного и постоянного тока на электроустановках промышленных, административных и жилых зданий.

  - Электрическая прочность и сопротивление изоляции электроизмерительных клещей должны соответствовать ГОСТ 8711-93, ГОСТ 8476-93, ГОСТ 8039-93 со следующими дополнениями:

- изоляция между магнитопроводом и частями электроизмерительных клещей, с которыми соприкасаются руки оператора при измерениях, а также изоляция между токоведущими частями соединительных проводов цепи напряжения и местами, которых касаются руки оператора при включении цепи напряжения приборов, должны выдерживать в течении 5 мин без пробоя или перекрытия действие испытательного напряжения синусоидального тока частотой 50 Гц при нормальной температуре и влажности окружающего воздуха;

- действующее значение испытательного напряжения – по ГОСТ 8711-93, ГОСТ 8476-93, ГОСТ 8039-93.

  - Минимальные технические требования:

- раскрывание клещей не менее 50 мм

- измерение переменного тока до 1000 А;

- измерение напряжения переменного тока до 750 В;

- измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;

- измерение сопротивления до 2 МОм с разрешением от 0,2 Ом;

- контроль целостности электрических соединений со звуковым сигналом;

- автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;

- наличие функции запоминание результатов для последующего их считывания.

  - Комплектация:

- клещи – 1 шт.;

- измерительные провода – 2 шт.;

- транспортная сумка, обеспечивающая защиту от климатических и механических повреждений – 1 шт.;

- элемент питания – 1 шт.;

- коробка упаковочная – 1 шт.;

- комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

- Гарантийные обязательства поставщика.

  - Гарантия на поставляемые клещи электроизмерительные должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании в период гарантийного срока.

  - В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Поставщик должен предоставить на каждое изделие полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых электроизмерительных клещей:

- паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- свидетельство о заводской/первичной поверке и/или отметку в паспорте о проведении заводской/первичной поверки;

- методика поверки.

Руководитель Службы охраны труда

ДПБиПК                                                                                                  А.П. Рощупкин